DY260

智能高精度交流/直流

钳形漏电流表

使用说明书

一．注意

感谢您购买了本公司的智能高精度交流/直流钳形漏电流表，为了更好地使用本产品，请一定：

——详细阅读本用户手册。

——遵守本手册所列出的操作注意事项。

- 任何情况下，使用本钳表应特别注意安全。

- 注意不要超出本钳表所规定的测量范围。

- 注意不要超出本钳表所规定的使用环境。

- 当线路电压大于60VDC或30VAC时，请小心使用。

- 测量前请先按压 调零/背光 键进行自动调零。

- 请勿于高温潮湿、有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放本钳表。

- 钳口接触平面必须保持清洁，虽然本钳表已经具有较强的抗污染能力，但严重的污染会影响测量的准确度。

- 避免本钳表受冲击，尤其是钳口接合面。

- 电池电量不足并显示电池符号时请及时更换电池，长时间不用本钳表请取出电池。

- 拆卸、校准、维修本钳表，必须由有授权资格的人员操作。

- 由于本钳表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。

二．简介

本产品采用最新数字集成技术，具有两个特色功能。第一是自动识别交直流或者一键换挡功能。第二是一键归零无需手动旋钮调零功能。该产品同时还具有非接触测量、体积小、精度高、抗干扰能力强、全自动换挡测量、快速、安全、可靠等优点。

适用于以下两大行业：

- 汽车维修检测行业

本产品又称汽车漏电流钳表、汽车暗电流钳表、汽车充电电流测试仪等，是专为测量汽车暗电流、漏电流等而精心设计制造，具有汽车漏电流快速检测，功耗电流检测，测量马达启动电流、发电机充电电流等作用。

- 电力、交通、气象、油田等行业

本产品快速查找如线束断裂漏电、电器逃电、线路搭铁等故障，广泛应用于电信机房电流检测、电力检修、高铁系统、气象、油田检测等行业中。

- 技术规格

| 功能 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 自动交直流换挡 | 自动识别交直流信号 |
| 一键交直流换挡 | 长按开关键进行转换，手动状态时，液晶屏DC，AC会闪烁表示处于手动状态 |
| 一键自动归零 | 按压 调零/背光 键即可自动归零，无需手动旋钮进行调零 |
| 背光显示模式 | 4位LCD显示（带背光），方便光线不足处使用，长按 调零/背光 键进行开关控制，方便节能。 |
| 测试方式 | 钳形非接触式测量 |
| 量程 | 0mA～60A AC/DC |
| 分辨力 | 1mA AC/DC |
| 精度 | ±2%rdg±5dgt (23℃±5℃,75%rh以下) |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 频率响应 | AC: 45Hz～400 Hz |
| 钳口尺寸 | 16mmΧ18mm |
| LCD尺寸 | 35mmΧ21.5mm |
| 仪表尺寸 | 215mmΧ61mmΧ32mm |
| 换挡方式 | 自动换挡 |
| 线路电压 | 600V及以下线路测试 |
| 数据存储 | 99组，按压 保持/储存/查看 键自动存储并自动编号存储位置，方便查阅 |
| 数据锁定 | 按压 保持/储存/查看 键屏显数据即锁定，方便查看 |
| 数据查阅 | 长按 保持/储存/查看 键进入数据查阅，使用 调零/背光 和 保持/储存/查看 进行上下翻阅，如退出数据查阅长按 保持/储存/查看 键即可。 |
| 超量程显示 | 超出量程范围显示OL |
| 自动关机 | 开机5分钟不进行任何操作，LCD闪烁，如按 开关 键则恢复正常待测状态，否则闪烁30秒后自动关机。 |
| 低电压显示 | 电池电压过低无法保证测量精度时，显示电池符号，应立即更换电池。 |
| 仪表质量 | 220g(含电池) |
| 工作电流 | Max 20mA |
| 工作温度、湿度 | -10℃～50℃；80%rh以下 |
| 极限温度误差 | -10℃～0℃及40℃～50℃，误差最大增加2%rdg |
| 绝缘强度 | AC 3700V/rms（铁芯与盒之间） |
| 适合安规 | IEC1010-1/IEC1010-2-032；污染等级2；CATⅢ(600V) |
| 电源 | 锌猛干电池 9V |

四．仪表结构

1. 钳口

2. 扳机

3. 调零/背光 键

4. 保持/储存/查看 键

5. 开关键

6. LCD显示

3

2

调零/背光

开光

保持/储存/查看

5

4

6

五．液晶显示

液晶显示屏

1.直流符号      2.交流符号      3.更换电池符号

4.数据储存符号 5.数据查看符号 6.数据保持符号  7.存储位置编号  8.电流单位符号  9.LCD数字显示

六．操作方法

1．开机、关机

按压 开关 键进行开、关机操作。

2．调零、测量

本钳表具有自动交直流换挡功能，直接测量。如需手动切换交直流档位，长按开关键进行转换，液晶屏DC，AC会闪烁表示处于手动状态。

开机后，钳表自动进入直流电流测量状态，按 调零/背光 键进行调零，然后钳住被测导线进行测量。如测量交流电流，钳表将自动调零，不必进行调零操作。

若显示“OL”符号，则表示被测线路电流超出本钳表量限。

3．数据保持/储存/查看

测量过程中按 保持/储存/查看 键，即锁定当前数据同时自动编号存储，存储位置编号显示在LCD右上角，共可存储99组数据。再按 保持/储存/查看 键取消锁定返回测量模式。

开机后长按 保持/储存/查看 键，进入数据查看模式，自动显示最新存储的数据，按 调零/背光 键和 保持/储存/查看 键可实现上下翻阅存储数据功能，长按 保持/储存/查看 键即可退出数据查看模式。

*当被测交流电流小于25mA时，因讯号较小，用户应长按 开关 键手动切换至测交流电流档位进行测量。

七．现场应用

1. 将本钳表钳头套在汽车蓄电池正极线或者负极线上，关闭车钥匙及所有用电设备。如果测试显示静态电流大于100mA，则说明有漏电。

*一般汽车熄火后，静态电流会保持在30-40mA；欧系车会保持在80-90mA，具体根据车上电器数量确定，一般越高档车，静态电流越大。

2. 如果发现静态电流过大，此时可打开车内保险盒，逐个拔掉保险丝。当发现拔掉某个保险丝后，漏电流明显回落，则说明该保险丝对应的电器异常。

3. 检查并维修异常电器，再次检查静态电流是否正常。

注：测试汽车暗电流时，钳口一定要完全闭合，并在冷车的状态下测试。

把直流线路的正负线一起钳住即测量直流漏电。

（钳2根线）

把交流的火线零线一齐钳住即测量交流漏电。

（钳2根线）

把地线钳住即测量该接地线的漏电流。（钳单根线）

把主线钳住即测量该主线路的电流。（钳单根线）

八．其他应用

- 数据中心的配电柜中安培级电流的检测

- 工业控制系统中小电流的检测

- 其他研发部门中小功率设备或电路的交直流测量

九．清单

智能高精度交流/直流钳形漏电流表     1台

9V干电池                           1个

合格证                             1张

布包                               1个

包装盒                             1个

制 造 商 ：广州市多一电子有限公司
地    址 ：广州市番禺区南村镇金山大道

金山工业园1栋三楼

电    话 ：020-34698860  34698817

网    址： www.sz-duoyi.com

邮    编： duoyimeter@126.com

执行标准： IEC1010-1/IEC1010-2-032             V3